ICP-MS ve ICP-OES Numune Kabul Kriterlerİ

1 Genel Kabul Şartları - Numune kapları temiz, sızdırmaz, uygun malzemeden (tercihen polipropilen veya teflon) olmalıdır. - Etiket üzerinde numune kodu, tarih ve numune matrisi bulunmalıdır. - Numune etiketleri okunaklı olmalı; numune adı, analiz talebi ve kullanıcı bilgileri açıkça belirtilmelidir. - Numune ile birlikte analiz talep formu eksiksiz doldurulmuş olmalıdır. 2. Sıvı Numuneler İçin - Minimum hacim: - ICP-MS: ≥ 25 mL - ICP-OES: ≥ 25 mL - Numuneler hazırlanırken deiyonize su kullanılmalı, tercihen %1–2 (v/v) HNO₃ ile asitlendirilmiş olmalı ve mutlaka şahit çözelti ile birlikte gönderilmelidir. - pH < 2 olacak şekilde muhafaza edilmelidir. - Askıda katı madde içeren numuneler önceden filtrelenmiş olmalıdır (0,22 µm). - Beklenen konsantrasyon aralığı (ppm veya ppb) önceden belirtilmelidir. - Organik çözücü içeren numuneler önceden bildirilmelidir. 3. Katı Numuneler İçin - Minimum numune miktarı: - ≥ 0,5 g (ICP-MS) - ≥ 0,5 g (ICP-OES) - Numuneler homojen, kurutulmuş ve öğütülmüş ( -75µm) olmalıdır. - Taş, metal parça, cam vb. içeren numuneler kabul edilmez. - Asit çözdürme gerektiren numunelerde ek ücret uygulanır. 4. Kabul Edilmeyen Numuneler - Radyoaktif içerikli numuneler - Biyolojik risk taşıyan (patojen içeren) numuneler - Uçucu ve yüksek basınç oluşturan kaplar - Kimyasal içeriği bildirilmeyen numuneler - Toprak, kil, kayaç, çamur, sediment gibi ön işlem görmemiş heterojen katılar - Cihaz bileşenlerine zarar verebilecek yüksek tuzlulukta, yüksek viskoziteli veya aşırı konsantre numuneler 5. Kalibrasyon ve Kalite Kontrol - Blank, kontrol standardı ve tekrar ölçümleri uygulanır. - Ölçüm belirsizliği talep edilmesi durumunda rapora eklenir. - Yukarıda belirtilmeyen özel numune türleri için analiz öncesinde cihaz sorumlusu ile iletişime geçilmesi zorunludur. - Uygun olmayan numuneler kullanıcıya iade edilir ve analiz programına alınmaz. 6. Sorumluluk ve Onay - Numune sahibinin beyan ettiği bilgiler esas alınır. - Yanlış veya eksik beyan sonucu oluşabilecek hatalardan laboratuvar sorumlu değildir. - Merkez, numune hazırlama işlemlerinden kaynaklanabilecek analiz hatalarından sorumlu değildir. - Numuneler analiz sonrası en fazla 15 gün saklanır. - Yeterli numune sayısına (en az 15) ulaşılamaması halinde cihaz her ayın son haftasında açılacaktır.